附件2

江苏省第二类体外诊断试剂拟上市注册项目立卷审查要求（试行）

相关说明：

1.为确保江苏省第二类体外诊断试剂拟上市产品注册项目立卷审查工作的规范开展，制定本审查要求。

2．立卷审查指按照立卷审查要求对申报资料进行检查,对申报资料转入技术审评的完整性、合规性、一致性进行判断的过程。立卷审查不对产品的安全性、有效性评价的合理性、充分性进行分析，亦不对产品风险受益比进行判定。

3．对于立卷审查要求中的问题，若在立卷审查环节未能做出充分判断，导致不应通过立卷审查环节的申报资料通过了立卷审查，在技术审评环节，仍可对立卷审查要求中的问题提出补正意见。

4.本文件供审评机构用于江苏省第二类体外诊断试剂产品拟上市注册申报资料的立卷审查。申请人在准备注册申报资料时，可依据本文件进行自查，自查表需要在申报时提交。

使用说明：

1．审核人员对申报资料进行立卷审查时，应按照表格要求进行适当选项的勾选，并对相关内容进行填写。对于勾选“否”的项目，应在“存在问题”中给出该项判定为“否”的所有原因。存在问题将告知申请人。

2、立卷审查仅对是否包含《立卷审查项目表》中内容进行评判，不对内容进行实质的审评。

（立卷审查）办件编号：

产品名称：

申请人名称：

立卷审查结论：

□通过

□退回修改

□不通过

| 基本审查问题 对下列任何问题回答“否”，可直接做出“立卷审查不通过”的决定，不需要回答其他立卷审查问题。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 立卷审查问题 | 是 | 否 | 备注 | 存在问题 |
| 1 | 产品是否明确可作为二类体外诊断试剂管理。 注：需要进行分类界定或属性界定的情形，应选择“否”。 |  |  |  |  |

| 总体审查问题 1.如果提交的相关资料符合要求则勾选“是”，如不符合要求则勾选“否”。 2.对任何问题回答“否”都会导致做出“立卷审查不通过”的决定。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 立卷审查问题 | 是 | 否 | 备注 | 存在问题 |
| 1 | 分类编码是否准确？ |  |  |  |  |
| 2 | 所申报内容能否作为同一个注册单元。 |  |  |  |  |
| 3 | 各项文件除关联文件外，均应当以中文形式提供，如证明性文件为外文形式，还应当提供中文译本并由申请人签章。根据外文资料翻译的申报资料，应当同时提供原文。 |  |  |  |  |
| 4 | 各项申报资料中的申请内容具有一致性。 |  |  |  |  |

| 适用的注册审查指导原则和强制性标准识别 可填写产品适用的注册审查指导原则和适用的强制性标准，供审评员自行记录用。 |  |
| --- | --- |
| 适用的通用、专用、产品注册审查指导原则 | 医疗器械产品技术要求编写指导原则适用不适用 医疗器械注册单元划分指导原则适用不适用 医疗器械通用名称命名指导原则适用不适用 体外诊断试剂分类规则适用不适用 医疗器械注册自检管理规定适用不适用 使用体外诊断试剂境外临床试验数据的注册审查指导原则适用不适用 免于临床试验的体外诊断试剂临床评价技术指导原则适用不适用 体外诊断试剂临床试验技术指导原则适用不适用 体外诊断试剂临床试验数据递交要求注册审查指导原则适用不适用 定量检测体外诊断试剂分析性能评估注册审查指导原则适用不适用 定性检测体外诊断试剂分析性能评估注册审查指导原则适用不适用 体外诊断试剂参考区间确定注册审查指导原则适用不适用 体外诊断试剂说明书编写指导原则适用不适用 医疗器械说明书和标签管理规定适用不适用 其他： |
| 适用的强制性标准 |  |

| 立卷审查问题 1.如果提交了相关资料则勾选“是”，如果不做要求则勾选“不适用”，如未能提供则勾选“否”。 2.对任何问题回答“否”都会导致做出“立卷审查不通过”的决定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电子申报资料项目编号 | 立卷审查问题 |  |  |  | 是 | 不适用 | 否 | 备注 | 存在问题 |
|  | 第1章——监管信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 章节目录 | 应当包括本章的所有标题和小标题，注明目录中各内容的页码。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 申请表 | 申请表完整填写了所有适用的信息（包括产品名称、包装规格、注册形式、申请人名称、统一社会信用代码、住所、生产地址、主要组成成分、主要原理、产品储存条件及有效期、产品适用范围、产品适用机型等）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3术语、缩写词列表 | 是否根据注册申报资料的实际情况，对其中出现的需要明确含义的术语或缩写词进行定义。 注：该项是否满足要求的判断以是否影响回答其他立卷审查问题为准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 产品列表 | 是否以表格形式列出拟申报产品的包装规格、主要组成成分，以及每个包装规格的标识（如货号、器械唯一标识（如有）等）和描述说明。 注：仅关注是否提交该文件，不对内容进行审查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 营业执照 | 申请人是否正确提交企业营业执照副本或事业单位法人证书的复印件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2 通过国家药品监督管理局或者省局创新审查的相关证明材料 | 1.5.2.1 |  | 按照《创新医疗器械特别审查程序》、《江苏省第二类医疗器械创新产品注册程序（试行）》审批的体外诊断试剂产品申请注册时，是否提交通过创新医疗器械审查的相关说明。 申报产品是否尚在创新医疗器械审查通过的有效期内。 申报产品是否与创新医疗器械审查通过的产品一致。 注：以上所有选项都打勾，本项目选择“是”。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5.2.2 |  | 按照《医疗器械应急审批程序》、《江苏省第二类医疗器械应急注册程序（试行）》审批的体外诊断试剂产品申请注册时，是否提交通过医疗器械应急审批的相关说明。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5.2.3 |  | 按照《江苏省第二类医疗器械优先注册程序（试行）》申报优先产品的企业是否上传了相关优先审批理由及依据。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5.2.4 |  | 按照《江苏省药品监督管理局同一集团已取得第二类医疗器械注册证产品来苏申报注册工作指南（试行）》审批的医疗器械产品申请注册时，是否按要求递交相关材料。 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3 委托生产相关文件 | 委托其他企业生产的，是否提供受托企业资格文件、委托合同和质量协议。 产品应不属于《禁止委托生产医疗器械目录》内产品。 注：以上所有选项都打勾，本项目选择“是”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.4 其他 | 主文档授权信 申请人应当对主文档引用的情况进行说明。 申请人应当提交由主文档所有者或其备案代理机构出具的授权申请人引用主文档信息的授权信。 授权信中应当包括引用主文档的申请人信息、产品名称、已备案的主文档编号、授权引用的主文档页码/章节信息等内容。 注：以上所有选项都打勾，本项目选择“是”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 申报前与监管机构的联系情况和沟通记录 | 在产品申报前，如果申请人与监管机构针对申报产品以会议形式进行了沟通，或者申报产品与既往注册申报相关。应当提供下列内容（如适用）： （1）列出监管机构回复的申报前沟通。 （2）既往注册申报产品的受理号。 （3）既往申报前沟通的相关资料，如既往申报会议前提交的信息、会议议程、演示幻灯片、最终的会议纪要、会议中待办事项的回复，以及所有与申请相关的电子邮件。 （4）既往申报（如自行撤销/不予注册上市申请、临床试验审批申请等）中监管机构已明确的相关问题。 （5）在申报前沟通中，申请人明确提出的问题，以及监管机构提供的建议。 （6）说明在本次申报中如何解决上述问题。 明确声明申报产品没有既往申报和/或申报前会议形式的沟通。 注1：以上有一条勾选，本项目应选择“是”。以上内容均不勾选，本项目应选择“否”。 注2：立卷审查不对沟通记录提交完整性进行判断。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 符合性声明 | 1.7.1 | 申请人是否声明了本产品符合现行国家标准、行业标准，并提供了符合标准的清单；是否提交了本产品符合国家标准品的清单。 注：强制性标准发布后实施前，申请人可选择执行新强制性标准或者原强制性标准。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.7.2 | 上述文件是否列出所有适用的现行的强制性国家、行业标准、国家标准品。 注1：除在发布、实施标准文件中另有规定外，新标准实施之日在注册申报之后的，立卷审查不作要求。 注2：强制性标准发布后实施前，申请人可选择执行新强制性标准或者原强制性标准。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.7.3 | 是否正确提交资料真实性的自我保证声明 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.7.4 | 是否正确提交声明：申报产品符合《体外诊断试剂注册与备案管理办法》和相关法规的要求。申报产品符合《体外诊断试剂分类规则》、《体外诊断试剂分类子目录》等有关分类的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.7.5 | 以上文件是否使用江苏政务平台提供的统一模板。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 第2章——综述资料 注：综述资料各内容描述是否符合各审查项目，以是否影响回答其他立卷审查问题为准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 章节目录 | / | 应当包括本章的所有标题和小标题，注明目录中各内容的页码。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 概述 | 2.2.1 | 是否提交了产品概述。 1. 通用名称及其确定依据； 2. 管理类别，包括：所属分类子目录名称、产品类别、管理类别、分类编码。 3. 预期用途。 4. 如适用，描述有关申报产品的背景信息概述或特别细节，如：申报产品的历史概述、历次提交的信息，与其他经批准上市产品的关系等。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.2 | 管理类别是否准确。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 产品描述 | 2.3.1 | 是否提交了产品综述。 描述了产品所采用的技术原理，产品组成，原材料的来源及制备方法，主要生产工艺，检验方法，校准品、质控品的制备方法及溯源或赋值情况（如适用）。 描述产品主要研究结果的总结和评价，包括分析性能评估、阳性判断值或参考区间、稳定性以及临床评价等。 描述不同包装规格之间的差异（如适用）。 注：以上所有选项都打勾，本项目选择“是”。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.2 | 是否描述了产品中使用的生物材料或衍生物（如适用），包括生物学来源（如人、动物、病原体、重组或发酵产物）和组织来源（如血液）。人源性材料须对有关传染病（HIV、HBV、HCV等）病原体检测予以说明；其他动物源及微生物来源的材料，应当说明其在产品运输、使用过程中对使用者和环境是安全的，并提供相关的文件。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.3 | 是否提交了有关产品包装的信息，包括包装形状和材料。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.4 | 是否提交了研发历程。阐述申请注册产品的研发背景和目的。如有参考的同类产品或前代产品，应当提供同类产品和/或前代产品的信息，并说明选择其作为研发参考的原因。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.5 | 是否提交了与同类和/或前代产品的比较。 1. 境内、外已有同类产品和/或前代产品上市的，提供了其产品名称、生产企业、注册情况，并列表比较申报产品与同类产品和/或前代产品在技术原理、预期用途、使用方法、性能指标、临床应用情况等方面的异同。2. 境内、外尚无同类产品上市，或申报产品改变常规预期用途并具有新的临床意义的，提供了分析物与预期临床适应证之间关系的文献资料，包括临床研究文献综述、相关临床诊疗指南性文件、行业公认的共识性文件等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 预期用途 | 是否描述了预期用途。 （1）预期用途：应明确产品用于检测的分析物和功能（如辅助诊断、鉴别诊断、筛查或监测等），并写明适用仪器、使用方法（自动/半自动/手工）、检测类型（定性/定量/半定量）、样本类型（如血清、血浆、尿液、脑脊液等）和/或添加剂(如抗凝剂)、样本采集及保存装置等。 （2）临床适应证：临床适应证的发生率、易感人群、分析物的详细介绍及与临床适应证的关系，相关的临床或实验室诊断方法。 （3）适用人群：目标患者/人群的信息，对于适用人群包含亚群、儿童或新生儿的情况，应进行明确。 （4）预期使用者：专业或非专业。 是否描述了预期使用环境。 （1）申报产品预期使用的地点。 （2）可能会影响其安全性和有效性的环境条件（如温度、湿度、海拔）。 注：以上所有选项都打勾，本项目选择“是”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 申报产品上市历史 | 是否提交了申报产品上市历史。 1. 提交了申报产品上市情况。 2. 提交了不良事件和召回情况。 3. 提交了销售、不良事件及召回率情况。 注：该部分如不涉及，申请人应提交说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 其他需说明的内容 | 是否提交了其他需说明的内容。 1.除申报产品外，检测系统的其他组成部分的基本信息，及其在检测中发挥的作用，必要时应提交相应的说明书。 2.对于已获得批准的检测系统的其他组成部分，应当提供注册证编号或备案凭证编号和国家药监局官方网站公布的注册证信息或备案凭证信息。 注：该部分如不涉及，申请人应提交说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 第3章——非临床资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 章节目录 | 应当包括本章的所有标题和小标题，注明目录中各内容的页码。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 产品风险分析资料 | 产品风险管理资料: 提供了风险管理资料，并说明对于每项已判定危害的下列各个过程的可追溯性。 包含风险分析：包括体外诊断试剂预期用途和与安全性有关特征的识别、危害的识别、估计每个危害处境的风险。 包含风险评价：对于每个已识别的危害处境，评价和决定是否需要降低风险，若需要，描述如何进行相应风险控制。 包含风险控制：描述为降低风险所执行风险控制的相关内容。 包含任何一个或多个剩余风险的可接受性评定。 结论显示与产品受益相比综合评价产品风险可接受。 注1：以上所有选项都打勾，本项目选择“是”。 注2：仅对是否包含这些内容进行评判，不对内容进行实质的审评，风险分析、评价是否完善，风险控制措施和验证结果是否充分，剩余风险是否可接受等问题，不作为不予立卷的理由。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 体外诊断试剂安全和性能基本原则清单 | 提交了体外诊断试剂安全和性能基本原则清单。 判断了各项目的适用性。 对于适用的项目，明确了为符合要求所采用的方法。 为证明其符合性的资料，对于包含在产品注册申报资料中的文件，应当说明其在申报资料中的具体位置；对于未包含在产品注册申报资料中的文件，应当注明该证据文件名称及其在质量管理体系文件中的编号。 不适用的各项要求，说明了理由。 注1：以上所有选项都打勾，本项目选择“是”。 注2：关于适用的项目资料提交情况，在其他项目的审查中体现，此处不做审查。 注3：所采用的方法和所提交的证明性资料的科学性、合理性和充分性，不作为不予立卷的理由。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 产品技术要求 | 3.4.1 | 提交了产品技术要求。 产品技术要求符合《医疗器械产品技术要求编写指导原则》的格式要求。 注：以上所有选项都打勾，本项目选择“是”。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.4.2 | 对于所有适用的强制性标准，均提供符合强制性标准的证明资料。 注1：证明资料可为检测报告、研究资料、随附文件等。注意核实是否涵盖所有适用强制性标准，对引用标准的内容完整性，立卷无需逐条核实。 注2：除在发布、实施标准文件中另有规定外，新标准实施之日在注册申报之后的，立卷审查不作要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.4.3 | 对于强制性行业标准，若申报产品结构特征、技术原理、预期用途、使用方式等与强制性标准的适用范围不一致，申请人应当提出不适用强制性标准的说明，并提供经验证的证明性资料。 注：仅对是否提交了相关资料进行审查，不适用判定的准确性及相关资料的充分性、科学性不予审查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 产品检验报告 | 3.5.1 | 全项目委托检验： 是否提交了委托有资质的医疗器械检验机构出具的全项目检验报告，并由注册申请人签章。 是否提交了检验机构出具的检验报告配套的技术要求。 检验报告检测结果是否符合产品技术要求。 注1：以上所有选项都打勾，本项目选择“是”。 注2：查看是否提交了证明符合产品技术要求的检验报告，若检验报告结论为符合产品技术要求，是否涵盖产品技术要求中的每项指标，可不做详细审查。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.5.2 | 全项目自检、部分项目自检+部分项目委托检验： 是否提交了加盖注册 申请人签章的全项目检验报告。 检验报告格式是否符合 “医疗器械注册自检报告（模板）”的要求。 检验报告检测结果是否符合产品技术要求。 是否出具报告真实性自我保证声明。 注1：以上所有选项都打勾，本项目选择“是”。 注2：查看是否提交了证明符合产品技术要求的检验报告，若检验报告结论为符合产品技术要求，是否涵盖产品技术要求中的每项指标，可不做详细审查。 注3：委托生产的注册申请人可以委托受托生产企业开展自检，并由注册申请人出具相应自检报告。若受托生产企业的检验能力不能覆盖产品技术要求中所有条款，则注册申请人应当将相应部分条款委托有资质的医疗器械检验机构进行检验。注册申请人应对所有的检验报告进行汇总，并按本规定要求出具自检报告。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.5.3 | 全项目自检、部分项目自检+部分项目委托检验： 是否出具具有相应自检能力的声明。 是否提交《医疗器械注册自检管理规定》中附件2：医疗器械自检用设备（含标准品/参考品）配置表和附件3：医疗器械自检检验人员信息表。 注1：以上所有选项都打勾，本项目选择“是”。 注2：注册申请人自身开展自检的实验室如通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可，可不提交上述文件，但应当提交相应认可的证明性文件及相应承检范围的支持性资料。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.5.4 | 全项目自检、部分项目自检+部分项目委托检验： 涉及集团公司或其子公司经集团公司授权由相应实验室开展自检的，应当提交授权书。 注：注册申请人只能由其所在的集团公司在境内的实验室开展自检； |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.5.5 | 部分项目自检+部分项目委托检验： 注册申请人应当对受托方出具的报告进行汇总，结合注册申请人自行完成的检验项目（如有），形成完整的自检报告。除在备注栏中注明受托的检验机构外，还应当附有委托检验报告原件。 核实检验报告是否由具有医疗器械检验资质的医疗器械检验机构出具。 注1：以上所有选项都打勾，本项目选择“是”。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.5.6 | 有适用的国家标准品的，是否使用国家标准品对产品进行检验。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 分析性能研究 | 3.6.1 | 提交了样本稳定性的研究资料。 注：对适用性进行判断。研究资料具体内容的科学性、合理性和充分性，不作为不予立卷的理由。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.6.2 | 提交了对适用的样本类型及添加剂进行适用性的研究资料。 注：对适用性进行判断。研究资料具体内容的科学性、合理性和充分性，不作为不予立卷的理由。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.6.3 | 提交了校准品的量值溯源资料。 注：对适用性进行判断。研究资料具体内容的科学性、合理性和充分性，不作为不予立卷的理由。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.6.4 | 提交了质控品的赋值资料。 注：对适用性进行判断。研究资料具体内容的科学性、合理性和充分性，不作为不予立卷的理由。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.6.5 | 提交了测量准确度（准确度/正确度和精密度）的研究资料。 精密度包括重复性、中间精密度和再现性。 注：对适用性进行判断。研究资料具体内容的科学性、合理性和充分性，不作为不予立卷的理由。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.6.6 | 提交了空白限、检出限及定量限的研究资料。注：对适用性进行判断。研究资料具体内容的科学性、合理性和充分性，不作为不予立卷的理由。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.6.7 | 提交了分析特异性的研究资料。 包括干扰物质和交叉反应。 注：对适用性进行判断。研究资料具体内容的科学性、合理性和充分性，不作为不予立卷的理由。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.6.8 | 提交了高剂量钩状效应的研究资料。 注：对适用性进行判断。研究资料具体内容的科学性、合理性和充分性，不作为不予立卷的理由。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.6.9 | 提交了测量区间及可报告区间的研究资料。注：对适用性进行判断。研究资料具体内容的科学性、合理性和充分性，不作为不予立卷的理由。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.6.10 | 提交了反应体系的研究资料。 注：对适用性进行判断。研究资料具体内容的科学性、合理性和充分性，不作为不予立卷的理由。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.6.11 | 提交了可用性的研究资料（如适用）。 注：对适用性进行判断。研究资料具体内容的科学性、合理性和充分性，不作为不予立卷的理由。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.6.12 | 是否采用多批产品进行性能评估。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.6.13 | 提交了在不同适用机型上进行评估的资料。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.6.14 | 提交了不同包装规格的分析或验证 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 稳定性研究 | 提供了试剂稳定性的研究方案、报告和数据。 包括实时稳定性、使用稳定性、运输稳定性等。 注：对适用性进行判断。研究资料具体内容的科学性、合理性和充分性，不作为不予立卷的理由。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 阳性判断值或参考区间研究 | 提交了阳性判断值或参考区间的研究资料。 注：对适用性进行判断。研究资料具体内容的科学性、合理性和充分性，不作为不予立卷的理由。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 其他资料 | 3.9.1 | 提交了其他分析性能和文献资料。 注：对适用性进行判断。研究资料具体内容的科学性、合理性和充分性，不作为不予立卷的理由。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.9.2 | 提交了主要原材料研究资料。 注：对适用性进行判断。研究资料具体内容的科学性、合理性和充分性，不作为不予立卷的理由。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.9.3 | 提交了生产工艺研究资料。 注：对适用性进行判断。研究资料具体内容的科学性、合理性和充分性，不作为不予立卷的理由。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.9.4 | 提交了三批产品的生产及自检记录。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.9.5 | 提交了证明产品安全性、有效性的其他非临床研究资料。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 第4章——临床评价资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 章节目录 | 应当包括本章的所有标题和小标题，注明目录中各内容的页码。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 临床评价资料要求 | 非临床试验路径 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.如果提交了相关资料则勾选“是”，如果不做要求则勾选“不适用”，如未能提供则勾选“否”。 2.对任何问题回答“否”都会导致做出“立卷审查不通过”的决定。 3.如勾选“不适用”，则本路径下其他条款不必审查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.1 | 是否提交了申报产品与“目录”对应项目的对比资料，且该资料应能证明申报产品与“目录”所述的产品具有等同性。 注：若提供信息不足以做出判断，可勾选“否”，并在备注里注明待相关问题补充完毕后继续审查。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.2 | 是否提交了临床评价综述. 1. 简要总结支持产品注册申报的临床评价过程和数据，说明临床评价路径和关键内容，包括试验地点（如机构）、试验方法、受试者及样本、评价指标及可接受标准、试验结果、结论、资料位置等。 2. 论证上述数据用于支持本次申报的理由及充分性。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.3 | 选择同品种方法学比对研究时，对比试剂是否满足以下条件： 1. 境内已经取得上市许可； 2. 与待评价试剂具有相同的预期用途。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.4 | 选择同品种方法学比对研究时，样本量是否符合《免于临床试验的体外诊断试剂临床评价技术指导原则》的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.5 | 与境内已上市同类产品进行比较研究试验时，是否提交了已上市产品的境内注册信息及说明书。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.6 | 是否提交了采用待评价试剂与参考测量程序或诊断准确度标准进行的比对研究。 注：对适用性进行判断。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.7 | 临床评价报告内容： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.7.1 | 是否提交了描述性比对分析。 1.如采用同品种方法学比对研究，申请人应提交待评价试剂与对比试剂的详细比对分析资料，应详述二者的异同，并提交异同来源的支持资料。如二者存在差异，申请人还应提交差异是否会对人体样本的检测性能产生明显影响的评估资料。 2.如采用参考测量程序或诊断准确度标准作为对比方法，申请人应详细说明选择参考测量程序或诊断准确度标准作为对比方法的理由，并提交所选参考测量程序或诊断准确度标准的详细资料，包括操作方法、判定标准等。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.7.2 | 是否提交了比对性能数据，包括： 1.基本信息。 2.试验设计。 3.试验实施情况。 4.试验管理，包括参加人员、质量控制情况、数据管理、出现的问题及处理措施等。 5.统计分析及评价结果总结。 6.数据汇总表。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 临床评价资料要求 | 临床试验路径 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.如果提交了相关资料则勾选“是”，如果不做要求则勾选“不适用”，如未能提供则勾选“否”。 2.对任何问题回答“否”都会导致做出“立卷审查不通过”的决定。 3.如勾选“不适用”，则本路径下其他条款不必审查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.1 | 提交了所有临床试验方案。 注：若回答为“否”，则不需要对技术审查问题中的A、B、E进行回答。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.2 | 提交了临床试验报告。 注：若回答为“否”，则不需要对技术审查问题中的C1、D、E进行回答。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.3 | 临床试验报告包含了各机构的临床试验小结。 注：若回答为“否”，则不需要对技术审查问题中的C2进行回答。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.4 | 提交了所有临床试验机构伦理委员会同意开展临床试验的书面意见。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.5 | 提交了知情同意书样本，版本号及版本日期应与伦理审查意见批准的版本一致。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.6 | 提交了临床试验数据库。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.7 | 临床试验机构已按规定备案。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.8 | 临床试验开展之前，已经具备产品检验合格报告。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A | 临床试验方案内容： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 临床试验方案中内容应与《医疗器械临床试验质量管理规范》中相关内容保持一致。 虽然未包含所有内容，但对于未包含内容已提交了基本合理的说明。 注：以上有一条勾选，本项目应选择“是”。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 临床试验方案应按照《医疗器械临床试验质量管理规范》相关要求进行签字、签章。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B | B1 |  | 在不少于2家（含2家）境内临床试验机构开展临床试验。 |  |  |  |  |  |
|  |  | B2 |  | 明确了临床试验设计类型。 |  |  |  |  |  |
|  |  | B3 |  | 明确了对比试剂/方法以及选择理由。 |  |  |  |  |  |
|  |  | B4 |  | 明确了受试者选择标准。 |  |  |  |  |  |
|  |  | B5 |  | 明确了样本量要求以及确定依据。 |  |  |  |  |  |
|  |  | B6 |  | 明确了临床评价指标以及其可接受标准（如适用）。 |  |  |  |  |  |
|  |  | B7 |  | 明确了统计分析方法。 |  |  |  |  |  |
|  |  | B8 |  | 伦理委员会意见中的试验方案版本号、版本日期与所提交的临床试验方案的相应内容一致。 |  |  |  |  |  |
|  | C | C1 |  | 临床试验报告内容： |  |  |  |  |  |
|  |  | C1.1 |  | 临床试验报告中内容应与《医疗器械临床试验质量管理规范》中相关内容保持一致。 虽然未包含所有内容，但对于未包含内容已提交了基本合理的说明 注：以上有一条勾选，本项目应选择“是”。 |  |  |  |  |  |
|  |  | C1.2 |  | 临床试验报告应按照《医疗器械临床试验质量管理规范》相关要求进行签字、签章。 |  |  |  |  |  |
|  |  | C2 |  | 临床试验小结内容： |  |  |  |  |  |
|  |  | C2.1 |  | 临床试验小结中内容应与《医疗器械临床试验质量管理规范》和《体外诊断试剂临床试验技术指导原则》中相关内容保持一致。 虽然未包含所有内容，但对于未包含内容已提交了基本合理的说明 注：以上有一条勾选，本项目应选择“是”。 |  |  |  |  |  |
|  |  | C2.2 |  | 临床试验小结应按照《医疗器械临床试验质量管理规范》相关要求进行签字、签章。 其中临床试验数据表应当由试验操作者、复核者签字，临床试验机构签章（封面以及骑缝章）。 |  |  |  |  |  |
|  | D | D1 |  | 临床试验采用的样本类型与试验体外诊断试剂、对比试剂（如有）说明书中相应内容一致。 |  |  |  |  |  |
|  |  | D2 |  | 临床试验使用的仪器机型与试验体外诊断试剂、对比试剂（如有）说明书中相应内容一致。 |  |  |  |  |  |
|  |  | D3 |  | 临床试验的研究人群与预期用途中的适用人群一致。 |  |  |  |  |  |
|  | E | 临床试验报告与临床试验方案的一致性。 注：下列问题，若临床试验报告与临床试验方案虽然不一致，但申请人/注册人基本合理地阐述了理由，也判定为“是”。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | E1 |  | 临床试验机构数量 |  |  |  |  |  |
|  |  | E2 |  | 临床试验设计类型 |  |  |  |  |  |
|  |  | E3 |  | 对比试剂/方法 |  |  |  |  |  |
|  |  | E4 |  | 受试者选择标准 |  |  |  |  |  |
|  |  | E5 |  | 样本量 |  |  |  |  |  |
|  |  | E6 |  | 临床评价指标以及其可接受标准（如适用） |  |  |  |  |  |
|  |  | E7 |  | 统计分析方法 |  |  |  |  |  |
|  | F | 如果研究包含境外临床数据： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F1 |  | 如果研究包含境外临床数据，申请人/注册人提供了该数据适用于中国患者人群的论证。 |  |  |  |  |  |
|  |  | F2 |  | 申请人/注册人说明了境外临床试验在有临床试验质量管理的国家（地区）开展。 |  |  |  |  |  |
|  |  | F3 |  | 明确了境外临床试验所符合的临床试验质量管理文件与“医疗器械临床试验质量管理规范”是否存在差异。 |  |  |  |  |  |
|  |  | F4 |  | 临床试验所符合的临床试验质量管理文件与“医疗器械临床试验质量管理规范”有差异的，说明了差异内容，并对差异内容不影响研究结果的真实性、科学性、可靠性及可追溯性且能够保障受试者权益的原因进行了论证。 |  |  |  |  |  |
|  | 第5章——产品说明书和标签样稿 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 章节目录 | 应当包括本章的所有标题和小标题，注明目录中各内容的页码。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 产品说明书 | 提交了说明书。 所提交说明书满足了《体外诊断试剂说明书编写指导原则》的格式要求。 注1：以上所有选项都打勾，本项目选择“是”。 注2：仅审查是否包含相关内容，具体内容的科学性、合理性和充分性，不作为不予立卷的理由。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 标签样稿 | 提交了所有最小销售单元的标签样稿。 所提交标签包含了《医疗器械说明书和标签管理规定》第十三条所要求的内容。 注1：以上所有选项都打勾，本项目选择“是”。 注2：仅审查是否包含相关内容，具体内容的科学性、合理性和充分性，不作为不予立卷的理由。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 其他资料 | 如适用，提交对产品信息进行补充说明的其他文件。 注：仅审查是否包含相关内容，具体内容的科学性、合理性和充分性，不作为不予立卷的理由。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 第6章——质量管理体系文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 综述 | 是否提交了已按照相关法规要求建立相应的质量管理体系，随时接受质量管理体系核查的承诺。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 章节目录 | 应当包括本章的所有标题和小标题，注明目录中各内容的页码。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 生产制造信息 | 生产制造信息 1. 提交了产品描述信息。 2. 提交了一般生产信息。 注：仅审查是否提交该文件，具体内容不作为不予立卷的理由。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 质量管理体系程序 | 提交了质量管理体系程序。 注：仅审查是否提交该文件，具体内容不作为不予立卷的理由。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 管理职责程序 | 提交了管理职责程序。 注：仅审查是否提交该文件，具体内容不作为不予立卷的理由。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 资源管理程序 | 提交了资源管理程序。 注：仅审查是否提交该文件，具体内容不作为不予立卷的理由。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7 产品实现程序 | 提交了产品实现程序。 注：仅审查是否提交该文件，具体内容不作为不予立卷的理由。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8 质量管理体系的测量、分析和改进程序 | 提交了质量管理体系的测量、分析和改进程序。 注：仅审查是否提交该文件，具体内容不作为不予立卷的理由。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.9 其他质量体系程序信息 | 提交了其他质量体系程序。 注：仅审查是否提交该文件，具体内容不作为不予立卷的理由。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.10 质量管理体系核查文件 | 提交了质量管理体系核查文件。 注：仅审查是否提交该文件，具体内容不作为不予立卷的理由。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 第7章——其他申请资料（委托生产适用） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 关联文件 |  | 是否提交医疗器械生产许可证正本、副本（如有）。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 委托生产合同：是否明确双方合作生产方式，委托方和受托方的权利、义务与责任，产品验收标准，产品损害赔偿，合同终止条件等。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 委托生产质量协议：委托生产质量协议是否参照《国家药监局关于发布医疗器械委托生产质量协议编制指南的通告（2022年第20号）》要求制定，明确委托生产的范围，双方在产品质量实现的全过程中各自的质量安全责任、权利和义务，质量管理体系的要求，产品的性能、生产、质控要求，委托生产的变更控制与审批，双方发生分歧的解决等。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 知识产权保护协议（如适用）：是否明确双方在知识产权保护方面各自的的责任、权利和义务。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 转移文件清单例如技术要求、生产工艺、原材料要求、说明书和标签等技术文件是否已有效转移给拟受托生产企业，并形成文件清单，应盖有委托双方公章。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 产品说明书 | 7.2.1 | 应当包括本章的所有标题和小标题，注明目录中各内容的页码。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.2.2 | 提交了所有最小销售单元的标签样稿。 所提交标签包含了《医疗器械说明书和标签管理规定》第十三条所要求的内容。 注1：以上所有选项都打勾，本项目选择“是”。 注2：仅审查是否包含相关内容，具体内容的科学性、合理性和充分性，不作为不予立卷的理由。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.2.3 | 提交了说明书。 所提交说明书满足了《体外诊断试剂说明书编写指导原则》的格式要求。 注1：以上所有选项都打勾，本项目选择“是”。 注2：仅审查是否包含相关内容，具体内容的科学性、合理性和充分性，不作为不予立卷的理由。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.2.4 | 如适用，提交对产品信息进行补充说明的其他文件。 注：仅审查是否包含相关内容，具体内容的科学性、合理性和充分性，不作为不予立卷的理由。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 质量管理体系文件 | 7.3.1 | 是否提交了已按照相关法规要求建立相应的质量管理体系，随时接受质量管理体系核查的承诺。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.3.2 | 应当包括本章的所有标题和小标题，注明目录中各内容的页码。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.3.3 | 生产制造信息 1. 提交了产品描述信息。 2. 提交了一般生产信息。 注：仅审查是否提交该文件，具体内容不作为不予立卷的理由。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.3.4 | 提交了质量管理体系程序。 注：仅审查是否提交该文件，具体内容不作为不予立卷的理由。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.3.5 | 提交了管理职责程序。 注：仅审查是否提交该文件，具体内容不作为不予立卷的理由。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.3.6 | 提交了资源管理程序。 注：仅审查是否提交该文件，具体内容不作为不予立卷的理由。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.3.7 | 提交了产品实现程序。 注：仅审查是否提交该文件，具体内容不作为不予立卷的理由。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.3.8 | 提交了质量管理体系的测量、分析和改进程序。 注：仅审查是否提交该文件，具体内容不作为不予立卷的理由。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.3.9 | 提交了其他质量体系程序。 注：仅审查是否提交该文件，具体内容不作为不予立卷的理由。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.3.10 | 提交了质量管理体系核查文件。 注：仅审查是否提交该文件，具体内容不作为不予立卷的理由。 |  |  |  |  |  |  |  |